Внимательно прочитайте инструкцию перед применением.

GC KALORE
СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОМПОЗИТ
Материал предназначен только для профессионального применения в

соответствии c показаниями, описанными в настоящей инструкции.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Прямое пломбирование полостей по I, II, III, IV, V Классу.

2. Замещение клиновидных дефектов и пломбирование полостей в

прикорневой области.

3. Виниры и устранение диастем.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Прямое перекрытие пульпы.

2. В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась повышенная чувствительность к материалу. В случае возникновения аллергических реакций необходимо прекратить использование материала и обратиться к врачу соответствующей специализации.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Выбор оттенка

Очистите зуб с помощью пемзы и воды. Подбор оттенка следует производить перед изоляцией зуба. Выбирайте подходящие оттенки, руководствуясь Оттеночной шкалой GC KALORE или Руководством по многослойной технике нанесения материала.

2. Подготовка полости

Отпрепарируйте зуб, применяя стандартную технику. Подготовленные поверхности должны быть сухими.

Примечание:

Для перекрытия пульпы используйте гидроокись кальция.

3. Нанесение бондинга

Для бондинга GC KALORE к эмали и/или дентину используйте светоотверждаемую бондинговую систему, например GC Fuji BOND LC, GC UniFil® Bond или GC G-BOND™ (рис.1). Следуйте инструкциям производителя.

4. Нанесение GC KALORE

1) Извлечение материала из Унидозы

Установите GC KALORE Unitip в имеющийся пистолет для унидоз. (Рекомендуется Centrix

Applier.) Следуйте указаниям инструкции производителя по использованию пистолета.

Вставьте Унидозу GC KALORE в Пистолет для Унидоз или аналогичный инструмент. Снимите крышку и внесите материал непосредственно в подготовленную полость.

Оказывайте равномерное давление (рис. 2).

2) Извлечение материала из шприца

Снимите крышечку со шприца и выдавите материал на блок для замешивания. Внесите

материал в полость с помощью подходящего инструмента. После извлечения материала поверните поршень шприца против часовой стрелки на пол-оборота, чтобы сбросить остаточное давление внутри шприца. Сразу после использования закройте шприц

крышечкой.

Примечание:

1. В целом при использовании Стандартных оттенков для получения высоко эстетичных реставраций достаточно нанесения материала одним слоем. Для получения более

подробных указаний ознакомьтесь с разделом Клинические Советы.

2. Извлечение материала может быть затруднено, если до этого материал хранился в холодильнике. Перед использованием оставьте материал на несколько минут при комнатной температуре.

3. После извлечения материала максимально защитите его от попадания рассеянного света. Рассеянный свет может сократить рабочее время материала. 

[image: image1.emf]    [image: image2.emf] [image: image3.emf]
Клинические Советы

a. Небольшие полости

Реставрация одним оттенком. В большинстве случаев будет достаточно применения Универсального оттенка. В случаях, когда требуется более высокая светопроницаемость, выбирайте один из Светопроницаемых оттенков.

b. Большие и/или глубокие полости

В большинстве клинических случаев наилучшие эстетические результаты достигаются с помощью многослойной техники нанесения.

Чтобы заблокировать тёмное просвечивание со стороны полости рта, выбирайте соответствующий Опаковый оттенок, а затем продолжайте моделировать с помощью Универсального оттенка. Для получения оптимальных эстетических результатов используйте в качестве последнего слоя Светопроницаемые оттенки.

В случае пломбирования глубоких полостей зубов жевательной группы вместо Опакового оттенка можно нанести на дно полости текучий композит, например GC GRADIA DIRECT Flo / LoFlo, или стеклоиономерный цемент, например GC Fuji LINING LC (Paste Pak) или GC Fuji IX GP. Смотрите также Примеры клинического применения и/или Таблицу

комбинирования оттенков.

Примеры Клинического Применения (Клинические Советы)
[image: image4.emf]
Таблица комбинации оттенков для многослойной техники при

реставрации больших полостей во фронтальной группе зубов
[image: image5.emf]
5. Оконтуривание перед светоотверждением

Произведите оконтуривание реставрации, используя стандартные

методы.

6. Светоотверждение

Произведите светоотверждение GC KALORE с помощью

фотополимеризационной установки (рис. 3). Ознакомьтесь со

следующей таблицей для оценки времени облучения и эффективной

глубины отверждения.
Время облучения и эффективная глубина отверждения
[image: image6.emf]
7. Окончательная обработка и полировка

Произведите окончательную обработку и полировку, используя

алмазные боры, полировочные наконечники и диски. Для получения

яркого блеска можно использовать полировочные пасты.
ОТТЕНКИ

26 оттенка

15 Универсальных оттенков (цветовой код на крышке унидозы / этикетке  шприца: зелёный)

XBW (Экстра Отбеленный), BW (Отбеленный), A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D2, CV (B5:Пришеечный), CVD (B7:Пришеечный Тёмный)

5 Опаковых оттенков (цветовой код на крышке унидозы / этикетке шприца: фиолетовый)

AO2, AO3, AO4, OBW (Опак Отбеленный), OXBW (Опак Экстра Отбеленный)

6 Светопроницаемых оттенков (цветовой код на крышке унидозы / этикетке шприца: синий)

WT (Белый светопроницаемый), DT (Тёмный светопроницаемый), CT (Прозрачный), NT (Натуральный светопроницаемый), GT (Серый светопроницаемый), CVT (Пришеечный светопроницаемый)

Примечание:

Оттенки А, В, С, D основаны на шкале оттенков Vita® *.

*Vita® является зарегистрированной торговой маркой Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в темном и прохладном месте (4-25°C) (39,2-77,0°F) вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

(Срок годности: 3 года от указанной даты производства.

УПАКОВКА

I. Унидозы

1. ОТДЕЛЬНО

a. Упаковка из 20 Унидоз (любого из 11 оттенков) (0,16 мл в Унидозе)

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D2

b. Упаковка из 10 Унидоз (любого из 15 оттенков) (0,16 мл в Унидозе)

XBW, BW, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, OBW, OXBW, WT, DT, CT, NT, GT, CVT

Вес одной Унидозы: 0,3 г

2. Аксессуары

a. Оттеночная шкала b. Блок для замешивания (№ 14B)

II. Шприцы

1. ОТДЕЛЬНО

- 1 шприц (любого из 26 оттенков) (2,0 мл в одном шприце)

Примечание:

Вес одного шприца: 4,0 г

2. Аксессуары

a. Оттеночная шкала b. Блок для замешивания (№ 14B)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. При попадании материала на слизистые полости рта или на кожу немедленно удалите материал губкой или ватным тампоном, смоченным спиртом. Тщательно промойте пораженный участок водой. Чтобы избежать попадания материала на слизистые и кожу,

используйте раббер-дам и/или масло какао.

2. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу-офтальмологу.

3. Избегайте попадания материала в пищеварительный тракт.

4. Во время работы одевайте пластиковые или резиновые перчатки, чтобы избежать прямого контакта с ингибированными слоями композита и не нарушить его свойства.

5. По медицинским причинам Унидозы предназначены только для одноразового использования.

6. В процессе фотополимеризации надевайте защитные очки.

7. В время полировки фотополимеризованного материала используйте пылесборник и надевайте маску, чтобы избежать попадания частиц пыли в дыхательные пути.

8. Не смешивайте материал с другими продуктами.

9. Избегайте попадания материала на одежду.

10. В случае непредусмотренного попадания материала на поверхность зубов или ортопедических конструкций удалите материал инструментом, губкой или ватным тампоном до фотополимеризации.

11. Не используйте GC KALORE в комбинации с материалами, содержащими эвгенол, так как эвгенол может воспрепятствовать нормальному отверждению GC KALORE.

